## 설계_설명
공정 모델링 실험 런시트 — 설계 설명 [55런 완전판]
대원칙: 정확한 검사결과가 최우선 제약. 시간단축은 '정확도를 지키는 범위 안에서만' 한다(정확도를 시간과 바꾸지 않음).
★ 반드시 구분: 두 종류의 'bump diameter'
① PD직경 D (독립변수) | PD로 확인한 실제 범프 직경. 자재 고유·고정(26·158µm). N 설계·자재 구분 기준.
② 측정직경 (종속변수) | X-ray 검사 결과 직경. kV 등에 따라 변함. 목표는 PD직경의 100%(Q_dia).
■ void% 기준 = 측정 bump면적 (실제 .csv 확인)
XRA_VOID.csv: 범프 Area=π/4·(측정직경)² → void%=void면적÷측정면적. 측정직경=PD(Q_dia=100%)일 때만 성립 → kV 먼저 맞춤.
■ 정확도 정의 = void 총오차 ≤ 10% (픽셀화 ⊕ 노이즈, 제곱합) ★
총오차 = √( 평균편차² + (2σ)² ) ≤ 10%. 두 성분을 함께 만족해야 '정확'.
· 픽셀화(R): 2/N ≤ ~7% → N_target≈29 (여유 확보). ※ N=20은 픽셀화만으로 10%를 다 써 노이즈 더하면 초과=부정확 → 폐기. · 노이즈(F,W): 2σ ≤ ~7% → σ≤3.5%, Frame으로 확보(F≥32).
■ 시간단축 지렛대와 '정확도 한계'
R 크게=빠름 | N29 주는 R까지만 (26µm 0.25·158µm 1.5). 더 키우면 픽셀화 초과=부정확
F 작게=빠름 | σ 지키는 F까지만 (장비 하한 32). 더 낮추면 노이즈 초과=부정확
shot 적게=빠름 | per-bump 측정과 무관 → 정확도 안전한 지렛대. 단 표본수·타일 일관성 유지
W (두꺼운) | 블러(경계폭)·Q_dia 가드 지키는 선에서만
■ 자재별 결론
· 26µm: 정확도가 R(0.2~0.25)·F(≥32)를 거의 고정 → 시간여유 적음. 그래도 정확도 우선이라 그대로 감. 남은 안전한 시간지렛대는 shot(검사범프)수. · 158µm: R(1.5)·F에 여유 있어 시간최적 폭 큼.

## Phase1_주효과_kV·R
Phase1_주효과_kV·R
직경 다이얼(kV)·void 픽셀화(R). gold=기준 앵커. N_target≈29(총오차 예산). 고정 F32·W4.
정확도=총오차≤10%(픽셀화⊕노이즈). N_target≈29 · R≥0.2 · F≥32. D=PD직경(독립)/측정직경=종속/void%=장비출력(측정면적).
Run | 자재 | PD직경 D(µm) | kV | R(µm/px) | N(자동) | F | W | 반복# | 측정직경(µm) | Q_dia(자동)=측정÷PD | 매칭(Y/N) | void%(측정,장비값) | 기준gold void% | void편차%(자동) | 판정(자동) | tact(초) | 메모
kV1 | 26µm | 26 | 55.5 | 0.2 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | 측정직경=PD 되는 kV* 찾기
kV2 | 26µm | 26 | 57.5 | 0.2 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | 측정직경=PD 되는 kV* 찾기
kV3 | 26µm | 26 | 59.5 | 0.2 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | 측정직경=PD 되는 kV* 찾기
kV4 | 158µm | 158 | 58.5 | 0.77 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | 158µm kV* 찾기
kV5 | 158µm | 158 | 60.5 | 0.77 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | 158µm kV* 찾기
kV6 | 158µm | 158 | 62.5 | 0.77 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | 158µm kV* 찾기
R1 | 26µm | 26 | 57.5 | 0.2 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | N≈37 =gold
R2 | 26µm | 26 | 57.5 | 0.25 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | N≈29 =운영(N29)
R3 | 26µm | 26 | 57.5 | 0.5 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | N≈15
R4 | 158µm | 158 | 60.5 | 0.77 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | N≈58 =gold
R5 | 158µm | 158 | 60.5 | 1.5 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | N≈30 =운영(N29)
R6 | 158µm | 158 | 60.5 | 3 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | N≈15

## Phase2_재현성_F·W
Phase2_재현성_F·W
같은 범프 반복→void% σ(노이즈). 총오차=√(편차²+(2σ)²)≤10% 확인. 26µm=F스윕(R0.25·W4), 158µm=W스윕(R1.5·F32). F≥32.
정확도=총오차≤10%(픽셀화⊕노이즈). N_target≈29 · R≥0.2 · F≥32. D=PD직경(독립)/측정직경=종속/void%=장비출력(측정면적).
Run | 자재 | PD직경 D(µm) | kV | R(µm/px) | N(자동) | F | W | 반복# | 측정직경(µm) | Q_dia(자동)=측정÷PD | 매칭(Y/N) | void%(측정,장비값) | 기준gold void% | void편차%(자동) | 판정(자동) | tact(초) | 메모 | void%σ_rel(자동) | 총오차_rel(자동)≤0.10
F32 | 26µm | 26 | 57.5 | 0.25 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | F=32 재현성·총오차
F32 | 26µm | 26 | 57.5 | 0.25 |  | 32 | 4 | 2
F32 | 26µm | 26 | 57.5 | 0.25 |  | 32 | 4 | 3
F64 | 26µm | 26 | 57.5 | 0.25 |  | 64 | 4 | 1 | [8 empty] | F=64 재현성·총오차
F64 | 26µm | 26 | 57.5 | 0.25 |  | 64 | 4 | 2
F64 | 26µm | 26 | 57.5 | 0.25 |  | 64 | 4 | 3
F128 | 26µm | 26 | 57.5 | 0.25 |  | 128 | 4 | 1 | [8 empty] | F=128 재현성·총오차
F128 | 26µm | 26 | 57.5 | 0.25 |  | 128 | 4 | 2
F128 | 26µm | 26 | 57.5 | 0.25 |  | 128 | 4 | 3
W3 | 158µm | 158 | 60.5 | 1.5 |  | 32 | 3 | 1 | [8 empty] | W=3 재현성·깜빡임
W3 | 158µm | 158 | 60.5 | 1.5 |  | 32 | 3 | 2
W3 | 158µm | 158 | 60.5 | 1.5 |  | 32 | 3 | 3
W4 | 158µm | 158 | 60.5 | 1.5 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | W=4 재현성·깜빡임
W4 | 158µm | 158 | 60.5 | 1.5 |  | 32 | 4 | 2
W4 | 158µm | 158 | 60.5 | 1.5 |  | 32 | 4 | 3
W5 | 158µm | 158 | 60.5 | 1.5 |  | 32 | 5 | 1 | [8 empty] | W=5 재현성·깜빡임
W5 | 158µm | 158 | 60.5 | 1.5 |  | 32 | 5 | 2
W5 | 158µm | 158 | 60.5 | 1.5 |  | 32 | 5 | 3
W6 | 158µm | 158 | 60.5 | 1.5 |  | 32 | 6 | 1 | [8 empty] | W=6 재현성·깜빡임
W6 | 158µm | 158 | 60.5 | 1.5 |  | 32 | 6 | 2
W6 | 158µm | 158 | 60.5 | 1.5 |  | 32 | 6 | 3

## Phase3_교호작용
Phase3_교호작용
kV×R(26µm): 대비bias×픽셀화 / W×F(158µm): SNR∝√(W·F) 교환(F≥32). ×D는 두 자재.
정확도=총오차≤10%(픽셀화⊕노이즈). N_target≈29 · R≥0.2 · F≥32. D=PD직경(독립)/측정직경=종속/void%=장비출력(측정면적).
Run | 자재 | PD직경 D(µm) | kV | R(µm/px) | N(자동) | F | W | 반복# | 측정직경(µm) | Q_dia(자동)=측정÷PD | 매칭(Y/N) | void%(측정,장비값) | 기준gold void% | void편차%(자동) | 판정(자동) | tact(초) | 메모 | void%σ_rel(자동) | 총오차_rel(자동)≤0.10
KR | 26µm | 26 | 55.5 | 0.2 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | kV55.5×R0.2(N37)
KR | 26µm | 26 | 55.5 | 0.2 |  | 32 | 4 | 2
KR | 26µm | 26 | 55.5 | 0.5 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | kV55.5×R0.5(N15)
KR | 26µm | 26 | 55.5 | 0.5 |  | 32 | 4 | 2
KR | 26µm | 26 | 59.5 | 0.2 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | kV59.5×R0.2(N37)
KR | 26µm | 26 | 59.5 | 0.2 |  | 32 | 4 | 2
KR | 26µm | 26 | 59.5 | 0.5 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | kV59.5×R0.5(N15)
KR | 26µm | 26 | 59.5 | 0.5 |  | 32 | 4 | 2
WF | 158µm | 158 | 60.5 | 1.5 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | W4×F32
WF | 158µm | 158 | 60.5 | 1.5 |  | 32 | 4 | 2
WF | 158µm | 158 | 60.5 | 1.5 |  | 64 | 4 | 1 | [8 empty] | W4×F64
WF | 158µm | 158 | 60.5 | 1.5 |  | 64 | 4 | 2
WF | 158µm | 158 | 60.5 | 1.5 |  | 32 | 6 | 1 | [8 empty] | W6×F32
WF | 158µm | 158 | 60.5 | 1.5 |  | 32 | 6 | 2
WF | 158µm | 158 | 60.5 | 1.5 |  | 64 | 6 | 1 | [8 empty] | W6×F64
WF | 158µm | 158 | 60.5 | 1.5 |  | 64 | 6 | 2

## Phase4_확인
Phase4_확인
모델 산출 (kV,R,F,W)로 자재별 ×3반복. 합격: 매칭Y & Q_dia97~103% & 총오차_rel≤10%(정확도) & tact 최소.
정확도=총오차≤10%(픽셀화⊕노이즈). N_target≈29 · R≥0.2 · F≥32. D=PD직경(독립)/측정직경=종속/void%=장비출력(측정면적).
Run | 자재 | PD직경 D(µm) | kV | R(µm/px) | N(자동) | F | W | 반복# | 측정직경(µm) | Q_dia(자동)=측정÷PD | 매칭(Y/N) | void%(측정,장비값) | 기준gold void% | void편차%(자동) | 판정(자동) | tact(초) | 메모 | void%σ_rel(자동) | 총오차_rel(자동)≤0.10
C-26 | 26µm | 26 | (모델kV*) | (모델R≈0.25) |  | (모델F≥32) | (모델W) | 1 | [8 empty] | 정확도(총오차≤10%) 확인
C-26 | 26µm | 26 | (모델kV*) | (모델R≈0.25) |  | (모델F≥32) | (모델W) | 2
C-26 | 26µm | 26 | (모델kV*) | (모델R≈0.25) |  | (모델F≥32) | (모델W) | 3
C-158 | 158µm | 158 | (모델kV*) | (모델R≈1.5) |  | (모델F≥32) | (모델W) | 1 | [8 empty] | 정확도(총오차≤10%) 확인
C-158 | 158µm | 158 | (모델kV*) | (모델R≈1.5) |  | (모델F≥32) | (모델W) | 2
C-158 | 158µm | 158 | (모델kV*) | (모델R≈1.5) |  | (모델F≥32) | (모델W) | 3

## 분석_역설계모델
역설계 모델 — 정확도(총오차≤10%) 만족 설정 중 최소 tact 선택
■ 확정할 계수
kV 직경식 | 측정직경/PD=1+s·(kV−kV0). Phase1로 s·kV*
N_target | 총오차 예산: 2/N≤~7% → N≈29. Phase1 R스윕·Phase2 σ로 정밀화(총오차≤10% 되는 최대 R)
σ(F) | Phase2 F스윕: 2σ≤~7%(σ≤3.5%) 되는 최소 Frame(≥32)
W*(두꺼운) | Phase2 W스윕: 깜빡임0·σ최소·블러가드. 얇은=4W
교호작용 | Phase3 kV×R·W×F 계수
tact | tact=a·(shot수·F)+b. 정확도 만족 설정 안에서만 최소화
■ 역설계 규칙 (정확도 우선 → 그 안에서 시간최소)
입력 | PD직경 D, void임계 p(8%), (알면)높이 h
1) kV | kV*(D)서 시작 1kV씩 트림→측정직경=PD(100%)
2) R | 정확도 한계 내 최대 R = min(D√p/N_target, 총오차≤10% 되는 R). 26µm≈0.25·158µm≈1.5, R≥0.2
3) F | σ≤목표 되는 최소 F(≥32)
4) W | 얇으면 4W, 두꺼우면 W*(D). 블러 가드 내에서 W↑로 F↓ 교환
5) 검증 | 총오차≤10% & 매칭 & Q_dia 확인 후 tact 계산. 미달이면 정확도 우선으로 R↓·F↑
※ 정확도가 설정을 고정하면 시간여유가 적어도 그대로 둔다(정확도>시간). 확정 계수는 레시피모델·계산기에 반영.