## 계산기
X-ray Void 검사 파라미터 계산기
노란칸=직접 입력, 파란칸=자동계산. 입력을 바꾸면 자동으로 갱신됩니다.
■ 입력
범프 직경 D | 26 | µm | 검사 대상 범프의 도면 직경(after reflow)
범프 높이 h |  | µm | (알면 입력) kV·W는 직경보다 '높이·적층'이 좌우. 두꺼울수록 W 최적화가 필요
void 면적 임계 p | 8 | % | 합/불 기준이 되는 void 면적 비율(고객 spec)
허용 void% 상대오차 ε | 0.1 |  | 0.10 = ±10%. 작을수록 N이 커짐(더 정밀·더 느림)
■ 출력 (자동계산)
N (void당 최소 픽셀) |  | px | N≈2/ε. void 면적을 픽셀로 쪼갤 때 생기는 오차 기준. 단순 검출만이면 ~5
임계 void 지름 |  | µm | d_void = D·√p. 이 크기를 N픽셀로 담는 것이 R의 기준
R_max (권장 최대 해상도) |  | µm/px | R = D·√p / N. 이 값 이하로 설정(작을수록 정밀하지만 시간 ∝ 1/R²)
kV 시작값 |  | kV | 크기 영향은 매우 약함(7배 커져도 ~3kV 이동). 시작값일 뿐 — 아래 트림으로 확정
Power W 시작값 | 4 | W | 얇은 범프는 4W로 충분. 범프가 두꺼우면(높이 큼) PhaseW 실험으로 최적 W를 확정 — 고정값 아님
Frame Average | 품질 하한 최소값 |  | 반복(재현성)이 허용되는 최소 F. 어두우면 ↑ (64→32 = 시간 절반)
■ kV 확정 규칙 (가장 중요)
위 kV 시작값에서 1회 검사 → 측정직경/도면이 97~103% 될 때까지 1kV씩 미세조정(트림). 작게 측정되면 kV를 내리고, 크게 측정되면 kV를 올린다. 검사 가능 창은 ±2.5kV로 좁아 벗어나면 매칭 자체가 실패한다.
■ Power(W) 규칙
W는 광자가 부족한 '두꺼운 범프 내부'의 노이즈를 줄이는 변수. 얇은 범프(26µm)는 둔감→4W. 두꺼운 범프(158µm)는 PhaseW로 최적 W를 찾는다(고정 아님). 직경 문제는 W가 아니라 kV로 고친다.
■ 한 번에 검사되는 범프 수 / shot 수
사용할 R |  | µm/px | 보통 R_max 사용(품질 한도 내 가장 거칠어 가장 빠름)
검사할 범프 수(목표) | 300 | 개 | 이번 검사에서 커버할 범프 수
[기준] R0.2 shot당 범프 수 | 50 | 개(미확정) | ※ 아직 장비 실측값이 아닌 예시 추정치입니다. 실제 R0.2 화면에서 shot당 범프 수를 세어 이 칸에 넣으면 아래 계산이 전부 정확해집니다. (pitch 보정항은 제외 — 검사 성공률에 대한 영향이 작다고 판단되어 뺌)
shot당 범프 수 @사용R |  | 개 | FOV 면적 ∝ R² 만 반영(픽셀수 고정 가정). pitch차이는 미반영
필요한 shot 수 |  | 회 | 목표 범프를 이만큼 나눠 촬영(타일). 검사시간 ∝ shot 수
최소 권장 범프 수 | 50 | 개 | void% 통계·매칭률의 최소 표본. 실험은 같은 범프를 R별로 추적해 짝지어 비교
■ shot 여러 번 vs 1번 — 일관성 주의
R을 작게 하면 FOV가 좁아져 같은 범프를 여러 shot으로 나눠 찍어야 한다. 6 shot@R0.2 와 1 shot@R1 을 그대로 비교하면 ①범프가 타일 경계에서 잘림 ②콘빔 특성상 FOV 가장자리 범프는 비스듬히 찍혀 다르게 측정 ③스티칭 오차 로 일관성이 깨질 수 있다. → 해결: '가장 작은 R(0.2)에서도 1 shot에 들어오는 중앙 ~50개 범프'만 추적하면 모든 R이 1 shot=동일 범프가 되어 교란이 사라진다. 타일이 불가피하면 타일을 범프 격자에 맞추고 1 pitch 이상 겹치며, '같은 R에서 1 shot vs 타일'을 1회 대조 실험으로 검증할 것.

## kV보정
kV 정하는 법 — 크기 의존은 약하고, 마지막은 트림으로 맞춘다
핵심: 범프 크기가 7배 달라져도 최적 kV는 약 3kV만 이동한다(거의 평평). 예전의 'kV = a·직경^(1/3)' 멱법칙은 실측과 배치되어 폐기함.
실측 기준점 (같은 재질/유사 적층)
범프 크기 | 측정 결과 | 최적 kV(추정)
26µm(TB500M) | 60kV에서 Q=92% → 더 내려야 | ≈ 57~58
80µm(NXP) | 60kV에서 Q=100% | 60.0
182µm급 | 60kV에서 Q=102% → 살짝 올려 | ≈ 60.5~61
확정 절차
① 크기대별 시작 kV로 1회 검사 → ② 측정직경/도면이 97~103% 될 때까지 1kV씩 조정(작으면 kV↓, 크면 kV↑) → ③ 검사 창은 ±2.5kV로 좁음(벗어나면 매칭 실패). 재질이 바뀌면 시작값만 참고.