## 레시피_계산기
X-ray 레시피 계산기 (DOE 38런 회귀 기반)
노란칸=입력. PD 직경만 넣으면 kV/R/F/W 추천이 나옵니다. 계수는 pipeline.py가 산출.
■ 입력
PD 직경 D (µm) | 86 | µm
검사할 범프 수(목표) | 300 | 개
■ 추천 (자동)
kV* (추천 시작 전압) |  | kV | kV–직경 포물선의 정점(2 anchor 직선 보간). 실검사서 ±1kV 트림
예측 Q_dia @ kV* |  | - | 정점에서 얻는 최대 Q(≈1). 26µm은 ~0.98가 한계
R 상한 (N8≥29) |  | µm/px | 이 값 이하라야 8% void 해상도 확보. 26µm은 측정가능 R보다 작아 달성 불가
R 추천 |  | µm/px | N8 상한과 측정하한(0.35) 사이. 없으면 8% void 정량 불가
F 추천 | 32 | 장비 최소 | 직경엔 F 영향 미미 → 최소 32. void σ는 별도
W 추천 | 4 |  | W 효과 미검출 → 4 고정
예상 Tact (s, 근사) |  | 초 | tact≈b0+(계수)·bump수. 검사 범프수·F로 추정
■ 주의 (실측 기반)
① kV–직경은 포물선 → kV는 정점(≈60)에 고정, ±2kV에 직경 8%/kV 급변. ② 오차기준 ε=20%(N8≥14)로 통일 → 26µm도 R≤0.5에서 통과(자세한 근거는 '오차기준_근거' 시트). ③ void 판정 정확도(False OK/NG)는 8% 근처 void 샘플 확보 후 검증(2차 모델링). ④ R/F/W는 직경에 거의 무영향(kV가 지배) — 파라미터별 역할은 '파라미터_메커니즘' 시트.

## 파라미터_메커니즘
파라미터 메커니즘 — 자재 직경 D가 주어지면 각 값을 어떻게 정하나
파라미터 | 무엇을 조절하나(물리) | D가 주어지면 어떻게 정하나 | D 의존성
kV | X-ray 투과/대비 → threshold가 범프 경계를 잡는 위치 → 측정직경 | 측정직경=PD가 되는 정점(≈60)에 고정 후 1kV씩 트림. 직경의 '정확도'를 담당 | 거의 무관(26·86µm 둘다 ~60)
R | 픽셀 크기 → 8% void가 몇 픽셀(N8)로 표현되나 → 픽셀화 오차(2/N8) | N8≥게이트 되는 가장 거친(빠른) R = D·√0.08/N8. void의 '해상도'를 담당 | D에 비례(클수록 R↑ 가능)
F | 여러 장 평균 → 랜덤 광자노이즈 저감(∝1/√F). 측정직경·N8은 안 바뀜 | 노이즈 σ가 예산 안에 들도록 최소 F(≥32). 측정 '재현성'을 담당 | 무관(조건별 σ로 결정)
W | X-ray 선속(밝기) → 광자부족 영역의 SNR. 시간은 안 늘어남 | 얇은 범프는 4 고정(효과 미검출). 두꺼운 범프 내부가 어두울 때만 ↑ | 두께 의존(현재 자재는 4)
핵심 | kV=정확도, R=해상도, F=재현성, W=밝기 — 서로 다른 오차원을 담당해 독립적으로 목표에 맞춘다.

## 오차기준_근거
오차 기준 ε = 20% (자재 무관 통일)
근거 이론 | 게이지 R&R(측정시스템분석, AIAG MSA / ISO 14253): 측정오차 ≤ 판정공차의 10%=우수, 10~30%=허용, >30%=불가.
왜 20% | 8% void 판정선에 적용. 10%(우수)는 86µm만 통과하고 26·10µm은 구조적 탈락. 같은 이론의 '허용' 등급 범위(10~30%) 안에서 통일값 20%를 채택 → 자재 무관 동일 원칙.
총오차 구성 | 총오차 = √(픽셀화² + 노이즈²). 픽셀화=2/N8(R로 결정, 계통), 노이즈=2σ(F/W로 결정, 랜덤).
N8 게이트 유도 | 픽셀화·노이즈 균등분할 → 각 ≤ ε/√2 = 14.1%. 픽셀화 2/N8 ≤ 14.1% → N8 ≥ 2√2/ε = 14.
자재별 달성 | N8≥14 충족: 86µm(여유)·26µm(R≤0.5, N8≈14.7)·10µm(R≈0.2에서 N8≈14, 측정성공 시).
주의 | 10µm은 실측 없음(외삽). 26µm도 R하한 0.35는 F32까지만 확인한 값 — F를 올리면 더 낮출 여지(R×F 미검증).

## 모델계수
직경 모델 계수 (anchor별 ln_Q = b0 + b_kV·kV + b_kV2·kV² + b_R·R + b_F·F + b_W·W)
anchor | PD | b0 | b_kV | b_kV2 | b_R | b_F | b_W | kV* | Q@kV* | R²
D26 | 26 | -164.1113 | 5.4726 | -0.045633 | 0.05998 | 0.00015 | -0.00561 | 59.96 | 0.9814 | 0.9289
D86 | 86 | -85.7216 | 2.8636 | -0.023906 | -0.02711 | -5.9e-05 | -0.00193 | 59.89 | 1.0101 | 0.9563
kV*(D) 직선 | kV*(D) = 59.99 + -0.00117·D (2 anchor 직선)
Tact 모델 | tact = 119.098 + 0.03907·bump + -0.01071·bump·(F/64), R²=0.3304