## 계산기
X-ray Void 검사 파라미터 계산기
노란칸=입력, 파란칸=자동계산. 값 바꾸면 자동 갱신.
■ 입력
범프 직경 D | 26 | µm | 검사 대상 범프 nominal 직경(도면/이미지명)
void 면적 임계 p | 8 | % | 합/불 기준 void 면적 비율
허용 void% 상대오차 ε | 0.1 |  | 0.10=±10%. 작을수록 N↑(정밀)
[보정] 기준 범프 d0 |  | µm | ★같은 재질의 잘 되는 점. TB500M=26µm→60kV
[보정] 기준 kV V0 | 26 | kV | 기준점 최적 kV
[보정] 지수 n | 60 |  | 2.5~3.5, 기본3. 'kV보정'시트서 fit
3
■ 출력 (자동계산)
N (void당 최소 픽셀) |  | px | N≈2/ε (면적 이산화오차). 검출만이면 ~5
R_max (권장 최대 해상도) |  | µm/px | R=D·√p/N. 이 값 이하 설정(작을수록 정밀·느림)
kV 첫 추정 |  | kV | V0·(D/d0)^(1/n). 같은재질 기준점일 때만 유효
Power | ≈4 (고정) | W | 침투 아님=속도/선속 보조. 계산변수 아님
Frame Average | 품질하한 최소값 |  | SNR knob. 어두우면↑ (64→32=시간 절반)
참고: 임계 void 지름 |  | µm | d_void=D·√p (이걸 N픽셀로 담는 게 R 기준)
■ kV 확정 규칙
위 kV 첫추정에서 시작 → 측정 범프직경이 D의 97~103%가 되고 모든 die가 매칭될 때까지 kV를 1kV씩 미세조정. (재질 다르면 첫추정은 참고만)

## kV보정
kV 보정 — 실험점으로 지수 n 자동 fit
같은 재질에서 '측정직경=nominal 되는' (범프크기, 최적kV) 점을 2개↑ 입력. 아래는 예시(가상).
범프크기 d(µm) | 최적 kV | 결과
30 | 58 | 기울기 (1/n)
120 | 92 | fit된 n
→ 계산기 'n'칸에 입력
예측: 25µm의 kV
원리: V=a·d^(1/n) → lnV=ln a+(1/n)·ln d. 기울기=1/n. 재질 바뀌면 다시 fit.