## 설계_설명
공정 모델링 실험 런시트 — 설계 설명 [67런 완전판] (1차 실측 반영)
대원칙: 정확한 검사결과가 최우선. 시간단축은 정확도 지키는 범위 안에서만. 자재=26µm·86µm(158µm 미보유→86µm 사용).
■ 1차 실측 교훈 (★설계 수정 근거 — '1차실측' 시트 참조)
· 86µm: 양호. kV*≈60.5(Q0.999), R스윕 안정. · 26µm: 미세 R일수록 과소측정·측정실패 (R0.2→Q0.57, R0.5→Q0.82). 원인=광자부족(얇은 범프+작은 픽셀→노이즈에 묻혀 어두운 핵만 잡음). → ①측정 가능 영역에서 kV* 찾기(26µm=R0.5·F32, kV55~58) ②미세 R은 높은 F와 짝(계단식) ③측정실패 조건에 런 배치 금지.
■ 정확도 = void 총오차 ≤ 10% = √(픽셀화² + 노이즈²)
픽셀화(R):2/N≤7%→N≈29 / 노이즈(F,W):2σ≤7%. ★단 26µm은 미세 R이 측정을 깨서 N을 못 키움 → void 정확도가 물리적으로 ~13%(R0.5·N15) 수준에 묶일 수 있음. Phase의 R×F로 'F로 회복 가능한지' 확인.
■ 정확도 사는 비용 순위: W(시간 공짜) < F(1차) < R(2차). SNR∝√(W·F·t), tact∝F/R².
미세 R은 광자부족을 부르므로, 정확도는 R을 내리기보다 F(또는 두꺼운 범프면 W)로 사는 게 싸고 안전. 두꺼운/큰 범프: W↑(공짜)로 거친 R 허용. 26µm: R하한+측정한계라 F가 지렛대, 시간은 shot수.
■ 교호작용(Phase3): R×F(26µm)·R×W(86µm)·W×F(86µm) + kV×F·kV×W 가드. 총오차_rel로 비교.

## 1차실측
1차 실측 데이터 (설계 수정의 근거)
86µm는 안정(kV*≈60.5). 26µm는 미세 R서 과소측정·실패(광자부족) → 측정 가능 영역/계단식 F로 재설계.
Run | 자재 | PD직경 | kV | R | F | W | 측정직경 | Q_dia | 메모
kV1 | 26µm | 26 | 55.5 | 0.2 | 32 | 4 | 측정실패
kV2 | 26µm | 26 | 59.5 | 0.2 | 32 | 4 | 9.05 | 0.348 | 과소측정(35%)
kV3 | 86µm | 86 | 58.5 | 0.77 | 32 | 4 | 83.1 | 0.966
kV4 | 86µm | 86 | 62.5 | 0.77 | 32 | 4 | 77.8 | 0.905
R1 | 26µm | 26 | 57.5 | 0.2 | 32 | 4 | 14.87 | 0.572 | 미세R 과소
R2 | 26µm | 26 | 57.5 | 0.25 | 32 | 4 | 측정실패 |  | F32+미세R
R3 | 26µm | 26 | 57.5 | 0.5 | 32 | 4 | 21.35 | 0.821 | 거친R가 더 정확
R4 | 86µm | 86 | 60.5 | 0.77 | 32 | 4 | 85.9 | 0.999 | kV* 근처
R5 | 86µm | 86 | 60.5 | 1.5 | 32 | 4 | 84.8 | 0.986
R6 | 86µm | 86 | 60.5 | 3 | 32 | 4 | 81.6 | 0.949 | void N8 과소

## Phase1_주효과_kV·R
Phase1_주효과_kV·R
kV 스윕은 측정되는 (R,F)에서(26µm=R0.5·F32, 86µm=R0.5·F32). R 스윕은 미세R에 高F 짝(계단식). gold=최정밀 측정점.
정확도=총오차≤10%. N≈29·R≥0.2·F≥32. 미세R은 高F와 짝(광자부족 회피). D=PD직경/측정직경=종속/void%=측정면적기준.
Run | 자재 | PD직경 D(µm) | kV | R(µm/px) | N(자동) | F | W | 반복# | 측정직경(µm) | Q_dia(자동)=측정÷PD | 매칭(Y/N) | void%(측정,장비값) | 기준gold void% | void편차%(자동) | 판정(자동) | tact(초) | 메모
kV1 | 26µm | 26 | 55 | 0.5 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | 26µm kV* 찾기(측정영역)
kV2 | 26µm | 26 | 56.5 | 0.5 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | 26µm kV* 찾기(측정영역)
kV3 | 26µm | 26 | 58 | 0.5 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | 26µm kV* 찾기(측정영역)
kV4 | 86µm | 86 | 58.5 | 0.5 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | 86µm kV* 찾기(측정영역)
kV5 | 86µm | 86 | 60.5 | 0.5 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | 86µm kV* 찾기(측정영역)
kV6 | 86µm | 86 | 62.5 | 0.5 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | 86µm kV* 찾기(측정영역)
R1 | 26µm | 26 | 56 | 0.5 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | N≈15·F32
R2 | 26µm | 26 | 56 | 0.35 |  | 64 | 4 | 1 | [8 empty] | N≈21·F64 (미세R=高F)
R3 | 26µm | 26 | 56 | 0.2 |  | 128 | 4 | 1 | [8 empty] | N≈37·F128 (미세R=高F)
R4 | 86µm | 86 | 60.5 | 0.5 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | N≈49·F32
R5 | 86µm | 86 | 60.5 | 0.8 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | N≈30·F32
R6 | 86µm | 86 | 60.5 | 1.5 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | N≈16·F32

## Phase2_재현성_F·W
Phase2_재현성_F·W
같은 범프 반복→σ·총오차. 26µm=F스윕(R0.5, F로 측정회복+σ), 86µm=W스윕(R0.8; W가 86µm서 유효한지). kV*.
정확도=총오차≤10%. N≈29·R≥0.2·F≥32. 미세R은 高F와 짝(광자부족 회피). D=PD직경/측정직경=종속/void%=측정면적기준.
Run | 자재 | PD직경 D(µm) | kV | R(µm/px) | N(자동) | F | W | 반복# | 측정직경(µm) | Q_dia(자동)=측정÷PD | 매칭(Y/N) | void%(측정,장비값) | 기준gold void% | void편차%(자동) | 판정(자동) | tact(초) | 메모 | void%σ_rel(자동) | 총오차_rel(자동)≤0.10
F32 | 26µm | 26 | 56 | 0.5 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | F=32 재현성·측정회복
F32 | 26µm | 26 | 56 | 0.5 |  | 32 | 4 | 2
F32 | 26µm | 26 | 56 | 0.5 |  | 32 | 4 | 3
F64 | 26µm | 26 | 56 | 0.5 |  | 64 | 4 | 1 | [8 empty] | F=64 재현성·측정회복
F64 | 26µm | 26 | 56 | 0.5 |  | 64 | 4 | 2
F64 | 26µm | 26 | 56 | 0.5 |  | 64 | 4 | 3
F128 | 26µm | 26 | 56 | 0.5 |  | 128 | 4 | 1 | [8 empty] | F=128 재현성·측정회복
F128 | 26µm | 26 | 56 | 0.5 |  | 128 | 4 | 2
F128 | 26µm | 26 | 56 | 0.5 |  | 128 | 4 | 3
W3 | 86µm | 86 | 60.5 | 0.8 |  | 32 | 3 | 1 | [8 empty] | W=3 (86µm서 유효?)
W3 | 86µm | 86 | 60.5 | 0.8 |  | 32 | 3 | 2
W3 | 86µm | 86 | 60.5 | 0.8 |  | 32 | 3 | 3
W4 | 86µm | 86 | 60.5 | 0.8 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | W=4 (86µm서 유효?)
W4 | 86µm | 86 | 60.5 | 0.8 |  | 32 | 4 | 2
W4 | 86µm | 86 | 60.5 | 0.8 |  | 32 | 4 | 3
W5 | 86µm | 86 | 60.5 | 0.8 |  | 32 | 5 | 1 | [8 empty] | W=5 (86µm서 유효?)
W5 | 86µm | 86 | 60.5 | 0.8 |  | 32 | 5 | 2
W5 | 86µm | 86 | 60.5 | 0.8 |  | 32 | 5 | 3
W6 | 86µm | 86 | 60.5 | 0.8 |  | 32 | 6 | 1 | [8 empty] | W=6 (86µm서 유효?)
W6 | 86µm | 86 | 60.5 | 0.8 |  | 32 | 6 | 2
W6 | 86µm | 86 | 60.5 | 0.8 |  | 32 | 6 | 3

## Phase3_교호작용
Phase3_교호작용
R×F(26µm 광자부족 회복)·R×W(86µm)·W×F(86µm) + kV×F·kV×W 가드.
정확도=총오차≤10%. N≈29·R≥0.2·F≥32. 미세R은 高F와 짝(광자부족 회피). D=PD직경/측정직경=종속/void%=측정면적기준.
Run | 자재 | PD직경 D(µm) | kV | R(µm/px) | N(자동) | F | W | 반복# | 측정직경(µm) | Q_dia(자동)=측정÷PD | 매칭(Y/N) | void%(측정,장비값) | 기준gold void% | void편차%(자동) | 판정(자동) | tact(초) | 메모 | void%σ_rel(자동) | 총오차_rel(자동)≤0.10
RF | 26µm | 26 | 56 | 0.2 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | R0.2×F32(N37)
RF | 26µm | 26 | 56 | 0.2 |  | 32 | 4 | 2
RF | 26µm | 26 | 56 | 0.2 |  | 128 | 4 | 1 | [8 empty] | R0.2×F128(N37) 미세+高F 회복?
RF | 26µm | 26 | 56 | 0.2 |  | 128 | 4 | 2
RF | 26µm | 26 | 56 | 0.5 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | R0.5×F32(N15)
RF | 26µm | 26 | 56 | 0.5 |  | 32 | 4 | 2
RF | 26µm | 26 | 56 | 0.5 |  | 128 | 4 | 1 | [8 empty] | R0.5×F128(N15)
RF | 26µm | 26 | 56 | 0.5 |  | 128 | 4 | 2
RW | 86µm | 86 | 60.5 | 0.8 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | R0.8×W4(N30)
RW | 86µm | 86 | 60.5 | 0.8 |  | 32 | 4 | 2
RW | 86µm | 86 | 60.5 | 0.8 |  | 32 | 6 | 1 | [8 empty] | R0.8×W6(N30)
RW | 86µm | 86 | 60.5 | 0.8 |  | 32 | 6 | 2
RW | 86µm | 86 | 60.5 | 1.5 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | R1.5×W4(N16)
RW | 86µm | 86 | 60.5 | 1.5 |  | 32 | 4 | 2
RW | 86µm | 86 | 60.5 | 1.5 |  | 32 | 6 | 1 | [8 empty] | R1.5×W6(N16) [거친R+高W=빠름]
RW | 86µm | 86 | 60.5 | 1.5 |  | 32 | 6 | 2
WF | 86µm | 86 | 60.5 | 0.8 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | W4×F32
WF | 86µm | 86 | 60.5 | 0.8 |  | 32 | 4 | 2
WF | 86µm | 86 | 60.5 | 0.8 |  | 64 | 4 | 1 | [8 empty] | W4×F64
WF | 86µm | 86 | 60.5 | 0.8 |  | 64 | 4 | 2
WF | 86µm | 86 | 60.5 | 0.8 |  | 32 | 6 | 1 | [8 empty] | W6×F32
WF | 86µm | 86 | 60.5 | 0.8 |  | 32 | 6 | 2
WF | 86µm | 86 | 60.5 | 0.8 |  | 64 | 6 | 1 | [8 empty] | W6×F64
WF | 86µm | 86 | 60.5 | 0.8 |  | 64 | 6 | 2
gKF | 26µm | 26 | 58 | 0.5 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | kV×F가드: 가장자리kV·F32
gKF | 26µm | 26 | 58 | 0.5 |  | 128 | 4 | 1 | [8 empty] | kV×F가드: 가장자리kV·F128 (구제?)
gKW | 86µm | 86 | 58.5 | 0.8 |  | 32 | 4 | 1 | [8 empty] | kV×W가드: 저kV·W4
gKW | 86µm | 86 | 58.5 | 0.8 |  | 32 | 6 | 1 | [8 empty] | kV×W가드: 저kV·W6 (W 소용?)

## Phase4_확인
Phase4_확인
모델 산출로 자재별 ×3반복. 합격: 매칭Y & Q_dia97~103% & 총오차_rel≤10% & tact 최소.
정확도=총오차≤10%. N≈29·R≥0.2·F≥32. 미세R은 高F와 짝(광자부족 회피). D=PD직경/측정직경=종속/void%=측정면적기준.
Run | 자재 | PD직경 D(µm) | kV | R(µm/px) | N(자동) | F | W | 반복# | 측정직경(µm) | Q_dia(자동)=측정÷PD | 매칭(Y/N) | void%(측정,장비값) | 기준gold void% | void편차%(자동) | 판정(자동) | tact(초) | 메모 | void%σ_rel(자동) | 총오차_rel(자동)≤0.10
C-26 | 26µm | 26 | (모델kV*≈56) | (모델R,F짝) |  | (모델F) | 4 | 1 | [8 empty] | 26µm 정확도 한계 확인(R×F 결과 반영)
C-26 | 26µm | 26 | (모델kV*≈56) | (모델R,F짝) |  | (모델F) | 4 | 2
C-26 | 26µm | 26 | (모델kV*≈56) | (모델R,F짝) |  | (모델F) | 4 | 3
C-86 | 86µm | 86 | (모델kV*≈60.5) | (모델R) |  | (모델F) | (모델W) | 1 | [8 empty] | 정확도 확인 (W로 R 거칠게 최적)
C-86 | 86µm | 86 | (모델kV*≈60.5) | (모델R) |  | (모델F) | (모델W) | 2
C-86 | 86µm | 86 | (모델kV*≈60.5) | (모델R) |  | (모델F) | (모델W) | 3

## 분석_역설계모델
역설계 모델 — 측정 가능+정확도(총오차≤10%) 만족 설정 중 최소 tact
■ 실측 반영 요점
26µm kV* | ≈56 (R0.5·F32서 스윕). 미세R서는 측정 자체가 깨져 kV* 못찾음
86µm kV* | ≈60.5 (Q0.999). 안정
미세R 규칙 | 미세 R엔 高F 필수(광자부족→과소측정·실패). R×F로 회복폭 확정
26µm 한계 | 미세R 회복 안되면 R0.5(N15)·void정확도~13%가 물리 한계 — 수용 여부 결정 필요
■ 역설계 규칙
1) kV | 측정되는 (R,F)에서 kV*(D) 트림→측정직경=PD(100%)
2) 정확도 순서 | 경계 흐리면: 86µm=W↑(공짜)→F↑ / 26µm=F↑ (R하한·측정한계)
3) R | 정확도 남으면 R↑(2차, 비쌈)로 shot↓. 미세R 필요시 高F 동반
4) 검증 | 측정성공 & 총오차≤10% & 매칭 & Q_dia 후 tact
※ 확정 계수는 레시피모델·계산기에 반영. 26µm 정확도 한계는 데이터로 확정 후 tolerance 재검토.