X-ray DOE 공정 모델링 데이터 정의 보고서

측정직경 일치 · N_8% 해상도 Gate · Void 8% 판정 정확도 · 최적 조건 추천

보고서 목적 본 문서는 공정 모델링 실험을 통해 어떤 모델을 세울 것인지, 각 파일/각 열에 어떤 데이터를 채워야 하는지, 그리고 최종적으로 어떤 View로 판단할지를 운영 기준서 형태로 정리한 문서이다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 기준 DOE 파일 | 공정모델링_DOE_2anchor_3anchor_Fmin32_측정직경모델.xlsx |
| 현재 실행 범위 | 2-anchor Now: D26 + D86, 총 38런 |
| 확장 범위 | 3-anchor Full: D26 + D86 + DHIGH, 총 57런 |
| 작성 기준 | 8% Void 불량 기준 및 N_8% ≥ 29 해상도 Gate 반영 |
| 작성일 | 2026-07-10 |

# 1. Executive Summary

한 줄 결론 실험 데이터가 준비되면 먼저 측정직경이 PD와 맞는 조건을 찾고, 그 조건 중 N_8% ≥ 29 및 void 반복 노이즈/Gold 비교를 만족하는 조건만 8% void 정량 판정 후보로 인정한다.

| No | 모델/판정 | 목적 | 핵심 수식/지표 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diameter Accuracy Model | 측정직경이 PD 직경과 일치하는 kV/R/F/W 조건을 찾음 | ln_Q = LN(Measured_Diameter / PD_Diameter) | 목표 ln_Q=0, Q_dia=1.00 |
| 2 | N_8% Resolution Gate | 8% void를 충분한 pixel 수로 볼 수 있는지 판정 | N_8% = Measured_Diameter × √0.08 / R | N_8% ≥ 29 |
| 3 | Void Decision Accuracy | Gold void 대비 8% 불량 판정이 뒤집히는지 확인 | False OK / False NG / Void Delta | False OK=0 우선 |
| 4 | Tact Optimization | 정확도 Gate를 모두 통과한 조건 중 검사시간 최소 조건 선택 | Tact_sec | 정확도 우선 → 시간 최소 |

# 2. 실험으로 세울 모델의 범위

## 2.1 1차 모델: 측정직경 일치 모델

이 DOE의 1차 목적은 PD 직경과 실제 측정직경이 일치하도록 kV/R/F/W 조건을 추천하는 공정 모델을 만드는 것이다. DOE 파일의 주 Response는 ln_Q이며, 목표값은 0이다. 독립변수는 PD Diameter, kV, R, F, W 총 5개로 정의한다.

| 구분 | 정의 | 데이터 컬럼 | 판정/활용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 입력 인자 X | 자재 직경 및 장비 조건 | PD_Diameter_um, kV, R_um_per_px, F, W | 회귀모델 입력값 |
| 주 Response Y | 직경 일치 오차 | Measured_Diameter_um → Q_dia → ln_Q | ln_Q=0에 가까울수록 좋음 |
| Gate | 직경 일치 판정 | Q_dia_formula | 0.97 ≤ Q_dia ≤ 1.03 권장 |
| View | RunID별 직경 일치성 | RunID, Q_dia_mean | 조건별 직경 편차 시각화 |

## 2.2 2차 Gate: N_8% 해상도 판정

불량 판정 기준이 8% void area라면, 8% void의 등가직경은 bump 직경의 √0.08배이다. 따라서 N_8%는 8% void 등가직경이 몇 pixel로 표현되는지를 나타내는 파생 지표이다.

N_8% 기준 N_8% = 측정직경 × √0.08 / R. N_8% ≥ 29이면 픽셀화 오차 2/N이 약 6.9% 이하가 되어, 노이즈 항까지 관리될 때 10% 이내 총오차 판정 후보가 된다.

| 항목 | 정의 | 필요 데이터 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| N8_design | 설계 단계에서 PD 직경 기준으로 계산한 N_8% | PD_Diameter_um, R_um_per_px | 설계 조건 사전검토 |
| N8_measured | 실측 직경 기준으로 계산한 N_8% | Measured_Diameter_um, R_um_per_px | N8_measured ≥ 29 |
| Pixel_Error_rel | 픽셀화 상대오차 | N8_measured | 2/N8_measured |
| Total_Error_void | 픽셀화+노이즈 총오차 | Pixel_Error_rel, Void_Sigma_rel | ≤ 0.10 |

## 2.3 3차 모델/검증: Void 8% 판정 정확도

Void 정확도는 N_8%만으로 완성되지 않는다. N_8%는 픽셀화 오차 조건이고, 실제 8% 불량판정 정확도는 Gold void 기준과 반복 측정 노이즈를 함께 봐야 한다. 운영상 가장 중요한 오류는 Gold 기준 NG인데 실험 조건에서 OK로 빠지는 False OK이다.

| 지표 | 정의 | 필요 데이터 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gold_LargestVoid_pct | 고신뢰 기준 조건에서 동일 bump를 반복 측정한 평균 Largest Void% | Gold_Flag_YN=Y인 RunID, DieID, ID, LargestVoid_pct | 내부 기준값 |
| Void_Delta_pct | 실험 조건 void% - gold void% | Measured LargestVoid_pct, Gold_LargestVoid_pct | 0에 가까울수록 좋음 |
| False_OK | Gold는 NG(≥8%)인데 측정 조건은 OK(<8%) | Gold_NG_8pct, Measured_NG_8pct | 원칙적으로 0 |
| False_NG | Gold는 OK인데 측정 조건은 NG | Gold_NG_8pct, Measured_NG_8pct | 과검출 리스크 |
| Void_Sigma_rel | 동일 조건 반복 측정의 void 산포 | 반복 RunID별 동일 bump void% | 2σ 항으로 총오차 계산 |

# 3. DOE 설계 범위와 실험 단계

기준 파일은 현재 실행 가능한 2-anchor 설계와 추후 대구경 anchor 추가를 고려한 3-anchor 설계로 구성되어 있다. 현재는 D26 + D86 총 38런을 실행하고, 추후 DHIGH를 확보하면 19런만 추가하여 전체 57런 모델로 확장한다.

| 구분 | Anchor | 런 수 | 사용 목적 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-anchor Now | D26 + D86 | 38 | 현재 자재로 직경 모델과 주요 kV/R/F/W 효과 파악 | 현재 실행 대상 |
| Later Addition | DHIGH | 19 | 150~180µm 대구경 영역 확장 | 기존 38런 재실험 없음 |
| 3-anchor Full | D26 + D86 + DHIGH | 57 | 직경 범위 전체 모델 완성 | 최종 누적 모델 |

## 3.1 Factor Level 정의

| Anchor | PD 직경 | kV Level | R Level | F Level | W Level | 해석 포인트 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D26 | 26µm | 58 / 60 / 62 | 0.35 / 0.5 / 0.65 | 32 / 64 / 128 | 4 / 6 | 55kV 제외. R0.35는 F128과 함께 검증. 소구경은 photon/매칭 리스크 관리 필요 |
| D86 | 86µm | 58.5 / 60.5 / 62.5 | 0.5 / 0.8 / 1.5 | 32 / 64 / 128 | 4 / 6 | 중간 직경 anchor. R/W/F trade-off 확인 |
| DHIGH | 180µm | 60 / 62 / 64 | 1 / 1.5 / 3 | 32 / 64 / 128 | 4 / 6 | 추후 대구경 anchor. 실제 자재에 맞게 PD 직경 수정 가능 |

# 4. 입력 파일과 데이터 흐름

데이터 흐름 DOE 런시트에서 RunID별 조건을 정하고, 장비 결과 CSV에서 bump 단위 직경/void 데이터를 가져온 뒤, RunID 기준으로 두 데이터를 병합하여 모델링 테이블을 만든다.

| 단계 | 데이터셋 | 포함 내용 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOE Run Map | RunID별 PD/kV/R/F/W 조건과 Gold 여부 | 실험 전/후 조건표 |
| 2 | XRA_VOID_*.csv | bump 단위 측정직경(Diameter um)·void(% Largest/Overall Void)·Roundness·Area·Result | 실험 결과 원본 |
| 3 | Merged Bump Table | RunID + bump 단위 결과 + DOE 조건을 합친 테이블 | 모델링 원천 테이블 |
| 4 | Run Summary Table | RunID별 평균 직경, Q_dia, N8, void max 등 요약 | 대시보드/모델 입력 |
| 5 | Model/View Output | 회귀모델, Gate 판정, DOE effect view | 최종 의사결정 |
| 2b | Image_File_List_*.csv (Images 폴더) | Image_Status=Composite/FailedToMatchCAD(매칭 성공/실패), 파일명 타임스탬프 | Match_YN·FailedToMatchCAD_YN·Tact_sec 산출 원본 (XRA_VOID에는 없음) |
| 2c | WaferLevel/ WBA_Diameter_Avg·Stdev, WBA_LargestVoidPercent | die 단위 평균/표준편차 직경·void 요약 | 직경 교차검증 · void 반복 σ 계산 보조 |
| 2d | BumpLevel/ WBA_BumpResult_*.csv | void 단위 면적(µm²)·Area% | Gold void σ · False OK/NG 상세 판정 |
| 2e | Result_Time_Data.csv | Run Id별 Start/Finish Time + Recipe Id(=Global_Run_ID) | Tact_sec = Finish−Start (실제 검사시간, 권장). 파일명 타임스탬프보다 정확 |

# 5. 각 열에 채워야 하는 데이터 정의

## 5.1 DOE Run Map 필수/권장 열

| 열 이름 | 입력 구분 | 채워야 하는 데이터 | 모델링에서 쓰는 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| RunID | 사용자 입력 | 장비 CSV 파일명 XRA_VOID_3709.csv의 3709. D26-01_03=3반복(3709/3710/3711), D26-04=2런(3708/3712) 처럼 폴더당 다수 가능 | 조건표와 결과 CSV를 연결하는 key. 반드시 4자리 문자열/숫자로 관리 |
| Global_Run_ID | 사용자/자동 | DOE 런시트 상의 D26-01, D86-03 등 실험 ID | RunID와 별도로 실험 설계 번호를 추적 |
| Anchor_ID | 사용자 입력 | D26, D86, DHIGH | 직경 anchor 구분 |
| Material_Label | 사용자 입력 | 26um_Current_Min, 86um_Current_Mid 등 | 자재명/실험군 구분 |
| PD_Diameter_um | 사용자 입력 | 26, 86, 180 등 | 참값/설계 직경. Q_dia와 N8_design 계산에 사용 |
| kV | 사용자 입력 | 실험에 사용한 tube voltage | 직경 보정 모델의 핵심 인자 |
| R_um_per_px | 사용자 입력 | µm/pixel 해상도 | N_8%와 tact/해상도 trade-off 핵심 인자 |
| F | 사용자 입력 | Frame 수. 최소 32 | 노이즈 저감 인자. F32/64/128 체계 |
| W | 사용자 입력 | W setting. 보통 4 또는 6 | SNR/blur trade-off 및 W 효과 확인 |
| kV_code/R_code/F_code/W_code | 자동/선택 | -1, 0, +1 | DOE effect/interaction 모델링용 coded variable |
| D_code_log | 자동/선택 | LN(PD_Diameter_um) | 직경 범위 확장 모델에서 D 효과 표현 |
| Gold_Flag_YN | 사용자 입력 | Y/N | Gold void 기준 생성에 사용할 RunID 표시 |
| Repeat_Tag | 사용자 입력 | Rep1/Rep2/Rep3/Single | 반복 측정 sigma 계산 및 중심 반복 구분 |
| Tact_sec | 자동(Result_Time_Data.csv) | Run Id별 (Finish Time − Start Time) 초. Recipe Id로 Global_Run_ID 매칭 | 정확도 pass 후보 중 시간 최소화 |
| Purpose/Risk_Note | 사용자 입력 | 실험 목적과 위험 메모 | 분석 후 해석/보고서 설명에 사용 |
| Match_YN | 자동(Image_File_List) | die가 Composite로 매칭되면 Y (6 die 모두 성공이면 Y) | 검사 성공 Gate. 실패면 void/직경 판정 무의미 |
| FailedToMatchCAD_YN | 자동(Image_File_List) | die가 FailedToMatchCAD면 Y | 검사 실패 조건 필터링 |
| Measured_Diameter_um | 자동(XRA_VOID) | Diameter(um)의 0 제외 평균(0=검출실패 bump 제외) | Q_dia·ln_Q·N8_measured 계산 |
| Measured_LargestVoid_pct | 자동(XRA_VOID) | % Largest Void 평균(0 포함 — 0=void 없음, 유효) | 8% 불량 판정 response |

## 5.2 XRA_VOID CSV 결과 열

| 열 이름 | 입력 구분 | 채워야 하는 데이터 | 모델링에서 쓰는 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| Test sample | 장비 출력 | 자재/시료명. 예: D26-01_03 | BumpKey 구성 및 자재 구분 |
| DieID | 장비 출력 | Die 위치/번호 | 동일 bump 비교 key |
| ID | 장비 출력 | Bump ID | 동일 bump 비교 key |
| X position / Y position | 장비 출력 | bump 좌표 | 좌표 기반 매칭/필터링, 필요 시 map view |
| Diameter (um) | 장비 출력 | bump별 측정직경 | Q_dia, N_8%, 직경 분포 계산의 핵심 결과값 |
| % Roundness | 장비 출력 | bump roundness | 검출 품질/형상 안정성 확인 |
| Area | 장비 출력 | 측정 bump 면적 | void% 기준 면적 확인 및 이상치 검토 |
| % Overall Void | 장비 출력 | 전체 void 면적 비율 | void summary 및 false positive/NG 판정 보조 |
| % Largest Void | 장비 출력 | 최대 void 면적 비율 | 8% NG 판정의 핵심 response |
| Result | 장비 출력 | Pass/Fail | 장비 자체 판정과 모델 판정 비교 |
| Source_File | 자동 생성 | 원본 CSV 경로 | 추적성 확보 |
| BumpKey | 자동 생성 | Test sample + DieID + ID | Gold/실험 조건 동일 bump 매칭 key |

## 5.3 파생 계산 열

| 파생 열 | 계산식 | 의미 | 판정 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q_dia | Measured_Diameter_um / PD_Diameter_um | 직경 일치도 | 0.97~1.03 |
| ln_Q | LN(Q_dia) | 직경 회귀모델 response | 목표 0 |
| N8_design | PD_Diameter_um × √0.08 / R | 설계 기준 8% void pixel 수 | 사전 조건 검토 |
| N8_measured | Measured_Diameter_um × √0.08 / R | 실측 기준 8% void pixel 수 | ≥ 29 |
| Pixel_Error_rel | 2 / N8_measured | 픽셀화 오차 | 낮을수록 좋음 |
| Void_Sigma_rel | 동일 조건 반복 void% 표준편차/기준값 | 노이즈 오차 계산 | 2σ ≤ 약 7% 권장 |
| Noise_Error_rel | 2 × Void_Sigma_rel | 노이즈 오차 | 낮을수록 좋음 |
| Total_Error_void | SQRT(Pixel_Error_rel² + Noise_Error_rel²) | void 총오차 | ≤ 0.10 |
| Measured_NG_8pct | LargestVoid_pct ≥ 8이면 NG | 실험 조건 불량 판정 | OK/NG |
| Gold_NG_8pct | Gold_LargestVoid_pct ≥ 8이면 NG | Gold 기준 불량 판정 | OK/NG |
| False_OK | Gold_NG=NG AND Measured_NG=OK | 미검출 위험 | 0 |
| False_NG | Gold_NG=OK AND Measured_NG=NG | 과검출 위험 | 최소화 |
| Final_Gate | Q pass + N8 pass + void error pass + False OK=0 | 최종 사용 가능 조건 | PASS/FAIL |

# 6. Gold Void 정의와 데이터 입력 방식

Gold void는 외부 절대 참값이 아니라, 동일 장비/동일 자재에서 가장 신뢰할 수 있는 내부 기준 조건으로 반복 측정한 void 기준값이다. Gold 조건은 빠른 조건이 아니라 정확도 우선 조건이어야 하며, Q_dia가 PD와 맞고 N_8%가 충분한 조건에서 설정한다.

| 항목 | 실행 방법 | 채워야 할 열/계산 결과 |
| --- | --- | --- |
| Gold 조건 선택 | Q_dia 0.97~1.03, N8≥29, Match=Y, FailedToMatchCAD=N, F/W 안정 조건 | Gold_Flag_YN=Y로 표시 |
| 반복 측정 | 동일 조건을 Rep1/Rep2/Rep3 이상 반복 | Repeat_Tag에 Rep 번호 입력 |
| Gold 평균 | 동일 BumpKey별 LargestVoid_pct 평균 | Gold_LargestVoid_pct 계산 |
| Gold 산포 | 동일 BumpKey별 LargestVoid_pct 표준편차 | Void_Sigma_rel/노이즈 항 계산 |
| 판정 비교 | Gold_NG_8pct와 Measured_NG_8pct 비교 | False OK/False NG 계산 |

중요 판단 기준 Void 검사에서 가장 위험한 오류는 False OK이다. 즉 Gold 기준으로는 Largest Void ≥ 8%인 불량인데, 실험 조건에서 8% 미만으로 측정되어 OK로 빠지는 경우이다. 최종 조건 선정 시 False OK는 원칙적으로 0이어야 한다.

# 7. View 기능으로 무엇을 볼 것인가

| View | 목적 | 필요 데이터 | 판단 질문 |
| --- | --- | --- | --- |
| Run Summary View | RunID별 조건과 평균 결과를 한눈에 확인 | RunID, PD, kV, R, F, W, mean diameter, Q_dia, N8, max void | 이 조건이 기본적으로 쓸 만한가? |
| Diameter Gate View | 측정직경이 PD와 맞는지 확인 | Q_dia_mean, 기준선 0.97/1.00/1.03 | 직경이 맞지 않으면 void% 해석 제외 |
| N8 Gate View | 8% void 판정 해상도가 충분한지 확인 | N8_measured, 기준선 29 | N8<29 조건은 void 정량 후보 제외/주의 |
| Void Decision View | 8% 불량 판정이 뒤집히는지 확인 | Gold_NG, Measured_NG, False_OK, False_NG | False OK 발생 조건 제거 |
| DOE Effect View | kV/R/F/W 중 어떤 인자가 결과를 움직이는지 확인 | Main effect, Interaction, Pareto | 공정 조정 우선순위 결정 |

# 8. 최종 조건 선정 로직

| 순서 | Gate | 판정 기준 | 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 검사 성공 Gate | Match_YN=Y, FailedToMatchCAD_YN=N | 검사가 실패하면 모델링/void 판정 의미 없음 |
| 2 | 직경 Gate | 0.97 ≤ Q_dia ≤ 1.03 | 측정 bump 면적이 PD 기준과 맞아야 void% 의미가 있음 |
| 3 | N8 Gate | N8_measured ≥ 29 | 8% void 등가직경 pixel 수 확보 |
| 4 | Void 총오차 Gate | Total_Error_void ≤ 0.10 | 픽셀화+노이즈 합산 기준 |
| 5 | Gold 판정 Gate | False_OK=0, OK/NG flip 최소 | 불량 미검출 방지 |
| 6 | Tact 최적화 | 위 Gate 통과 조건 중 Tact_sec 최소 | 정확도 우선, 시간은 그 다음 |

# 9. 데이터 준비 체크리스트

| 확인 | 체크 항목 | 상세 기준 |
| --- | --- | --- |
| □ | RunID 조건표가 있는가? | RunID, PD, kV, R, F, W, Gold_Flag_YN, Repeat_Tag 포함 |
| □ | 각 RunID의 XRA_VOID CSV가 있는가? | 파일명에서 RunID 추출 가능해야 함. 예: XRA_VOID_3709.csv |
| □ | Gold 반복 RunID가 정의되어 있는가? | Gold_Flag_YN=Y가 최소 3회 이상이면 권장 |
| □ | 동일 bump 매칭이 가능한가? | Test sample + DieID + ID가 조건 간 동일하게 유지되어야 함 |
| □ | void가 8% 근처인 샘플이 있는가? | 전부 0%인 데이터는 false positive 확인은 가능하나 민감도/False OK 검증은 불가 |
| □ | Tact_sec가 입력되는가? | 정확도 pass 후 시간 최소화에 필요 |
| □ | Match/FailedToMatchCAD가 기록되는가? | 검사 실패 조건 필터링에 필요 |

# 10. 현재 단계의 권장 구현 범위

초기 구현은 전체 DOE 소프트웨어 수준이 아니라 Lite View 중심으로 시작하는 것이 적합하다. 먼저 Run Summary, Diameter Gate, N8 Gate, Void Decision, DOE Effect 5개 화면만 생성하고, 데이터가 쌓인 뒤 Actual vs Predicted, Residual, Contour, Optimizer를 추가한다.

| 단계 | 구현 기능 | 필요 데이터 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lite 1차 | Run Summary, Q_dia, N8, Void 8% View | RunID 조건표 + XRA_VOID CSV | 즉시 의사결정 가능 |
| Model 2차 | 회귀계수, Pareto, interaction | 여러 조건/여러 RunID | 직경 모델 구축 |
| Void 3차 | Gold 비교, False OK/NG, Total Error | Gold 반복 + 8% 근처 void 데이터 | void 정확도 검증 |
| Optimization 4차 | 후보 조건 자동 추천 | Tact_sec + pass/fail gate | 정확도 pass 조건 중 시간 최소 |

# 부록 A. 권장 RunID 조건표 예시

| RunID | Global_Run_ID | Anchor | PD | kV | R | F | W | Gold | Repeat | Memo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3709 | D26-01 | D26 | 26 | 60 | 0.5 | 64 | 4 | Y | Rep1 | Gold 중심 반복 예시 |
| 3710 | D26-02 | D26 | 26 | 60 | 0.5 | 64 | 4 | Y | Rep2 | Gold 중심 반복 예시 |
| 3711 | D26-03 | D26 | 26 | 60 | 0.5 | 64 | 4 | Y | Rep3 | Gold 중심 반복 예시 |
| 3712 | D26-04 | D26 | 26 | 58 | 0.5 | 64 | 4 | N | Single | kV low axial 예시 |

# 부록 B. 모델링 산출물 정의

| 산출물 | 형태 | 내용 | 활용 |
| --- | --- | --- | --- |
| bump_level_merged.csv | CSV | 모든 bump별 결과와 DOE 조건 병합 | 상세 분석/추적 |
| run_level_summary.csv | CSV | RunID별 평균/최대/Pass 요약 | Dashboard 및 회귀 입력 |
| gold_void_table.csv | CSV | 동일 BumpKey별 Gold void 평균/산포 | Gold 비교 기준 |
| view_q_dia.png | 그림 | RunID별 Q_dia와 기준선 | 직경 Gate 판단 |
| view_n8.png | 그림 | RunID별 N8와 기준선 | 해상도 Gate 판단 |
| view_void_decision.png | 그림/표 | 8% 판정 및 False OK/NG | void 판정 안정성 |
| view_doe_effects.png | 그림 | Main effect / interaction / Pareto | 공정 조정 방향 |