## 레시피계산
레시피 모델 — 자재 정보 입력 → 파라미터 산출
노란칸만 입력하세요. 파란칸은 자동. 빨간 배경 = 실험 미완으로 잠정값('보정계수' 시트 상태 참조).
■ 자재 정보 입력
bump 직경 D (µm) | 26 | 도면의 bump diameter after reflow
die 폭 (mm) | 12.7 | 도면/CAD의 die width
die 높이 (mm) | 15.6 | die height
void 판정 임계 p (%) | 8 | 합불 기준 void 면적% (고객 spec)
■ 검사(Inspection) 파라미터 — 자동 산출
Resolution R (µm/px) |  | R = D·√p / N_target. void 하나를 N픽셀 이상으로 담는 가장 거친(빠른) 해상도
Voltage kV (시작값) |  | 자재 크기대별 앵커(보정계수 시트). ★시작값일 뿐 — 아래 트림 절차로 확정
kV 확정 절차 | 트림 필수 | 1회 검사 → 측정직경/D가 97~103% 될 때까지 1kV씩 조정 (작게 나오면 kV↓, 크게 나오면 kV↑)
Frame Average |  | 품질(재현성) 하한 최소값 — F 실험(O4) 후 확정
Power (W) | 4 | 고정 (3.5~4.5W 무효과 실측)
■ 취득(Image Acquisition) 파라미터 — 절약 세트
kV |  | 검사와 동일 (창 밖이면 CAD 구축 실패 — 유일하게 아끼면 안 됨)
Resolution R_acq |  | R_acq = D / N_detect(범프 검출 최소픽셀). B4 런으로 하한 확정 예정
Frame | 32 | 검증됨 (취득시간 절반). 추후 16 시도
Bump/Die/Pitch 입력값 | 도면값 | WS Recipe 화면의 형상 입력칸 — 도면 그대로
■ 예상 검사시간
tact (초/die, 추정) |  | tact = a·(die면적/R²)·F + b — 계수 a,b는 실험 타임스탬프 회귀로 확정
합격 판정 기준 |  | ① 전 die 매칭(Composite) ② 측정직경/D = 97~103% ③ void% 재현. 하나라도 어긋나면 kV 트림 재실행

## 보정계수
보정계수 — 실험(DOE_MASTER_PLAN)으로 확정되는 값들
상태: 검증됨(녹색 텍스트) / 잠정(빨강) — 잠정값은 실험 후 갱신하면 레시피계산이 자동 반영됨
계수 | 현재값 | 상태 | 설명 / 확정 실험
N_target (void 최소픽셀) | 20 | 잠정 | 이론 2/ε(ε=10%). Phase B(R스윕)에서 void% 안정화 지점으로 실측 확정
N_detect (범프 검출픽셀) | 26 | 잠정 | 검증된 안전점=26px(R1.0). B3·B4(16px/13px)로 하한 확정 후 갱신
F_min (최소 Frame) | 32 | 잠정 | F1·F2(16/64)와 B2(32)의 void%σ 비교로 확정
kV 앵커: 소형(≤53µm) | 57.5 | 잠정 | 26µm 외삽 최적점 — A1(57.5kV)으로 검증 예정
kV 앵커: 중형(53~119µm) | 60 | 검증됨 | 80µm 양산 66건 Q=100.4%
kV 앵커: 대형(≥119µm) | 60.5 | 잠정 | 182µm 유사체 Q=101.7 역산. A2·A3(158µm 60/63kV)으로 확정
tact 계수 a | 0.05 | 잠정 | tact=a·(die면적mm²/R²)·F+b — 전 런 타임스탬프 회귀로 확정
tact 계수 b (오버헤드 초) | 20 | 잠정 | 〃

## 파라미터설명
파라미터 설명 (처음 사용자용)
Voltage (kV) | X-ray 투과력. 검사 가능한 범위(창)가 ±2.5kV로 매우 좁고, 창 안에서는 '측정직경 다이얼'로 동작(1kV 올리면 직경 약 3%p 작게 측정). 그래서 측정직경=도면값이 되도록 1kV씩 맞추는 게 확정 절차.
Power (W) | X-ray 광량. 3.5~4.5W에서 화질·시간에 영향 없음이 실측됨 → 4W 고정. 직경/대비 문제를 W로 고치려 하지 말 것(kV의 일).
Resolution R (µm/px) | 픽셀 하나의 실제 크기 = 촬영구역 크기를 결정. 숫자가 작을수록 정밀하지만 시간이 1/R²로 급증. '임계 void를 N픽셀로 담는 가장 거친 값'이 최적 → R = D·√p/N.
Frame Average | 같은 장면을 여러 장 찍어 평균 → 노이즈 감소(∝1/√F), 시간 정비례. 취득은 32, 검사는 F_min.
N (void당 픽셀) | 품질 규격. void 면적 오차 ≈ 2/N. 자재가 바뀌어도 동일하게 적용되는 무차원 기준.
취득 vs 검사 | 취득(Image Acquisition)=CAD 만들기용 웨이퍼 스캔(셋업 시 1회, 대충 보여도 됨). 검사(Inspection)=선택 die만 재촬영해 void 정량(양산 반복, 품질 핵심). 파라미터는 서로 독립 — 단 kV는 공유.

## SOP_글버전
SOP (글 버전) — 장비 화면 사진은 SOP PPT 참조
0 | 레시피계산 시트에 자재 정보(도면의 bump 직경, die 크기, void 기준%) 입력 → 파라미터 확인
1 | 장비 초기화: Home 화면 GEM Status·Component(INS/WFC/FI/IO/WH) 전부 Running 확인
2 | [신규 자재만] WS Recipes 화면: 도면값(Bump Diameter/Pitch, Die Size)과 위 취득 파라미터(kV·R_acq·Frame32) 입력 → Create WS Recipe
3 | [신규 자재만] Jobs > Manual Process > Image Acquisition: WS Recipe·Slot 선택 → Start → 완료 대기(lamp 꺼짐)
4 | [신규 자재만] Load에서 Recipe_Base 선택 → Wafer CAD(격자 생성·검사 die 선택) → Die CAD(AOI 지정)
5 | Die CAD > Analysis Settings: 검사 파라미터(kV·R·Frame) 입력, Void Thresholds에 p% 설정 → Save
6 | Jobs > Inspection: 저장한 Recipe·Slot 선택 → Start
7 | Results 확인 + 합격판정: 전 die Composite? 측정직경/도면 = 97~103%? → 어긋나면 kV 1단계 트림 후 재검사
※ | 기존 레시피 재사용 여부(2~4 생략 가능?)는 P0 실험 결과로 확정 — 잠정적으로는 신규 자재·신규 로트에서 취득 수행 권장