## 목표_3축원리
공정 모델링 목표 — diameter·roundness를 유지하며 진성 void를 검출하는 파라미터 설정
핵심 목표: 세 가지 품질을 '동시에' 만족하는 레시피(kV·R·F·W)를 자재 직경(24µm 예정)으로부터 산출한다. ① 직경 정확도(측정=실제) ② 진원도(원형) ③ 진성 void 검출(진짜 기공을 놓치지 않음). ①②는 이미 모델 완성, ③이 이 계획의 목적함수.
■ 세 품질축이 각 파라미터에 요구하는 방향 (실측 기반)
품질축 | kV | R | F | W | 한 줄 정리
직경 정확도 | 정점 60 (필수·정밀) | 무관 | 무관 | 무관 | kV만 지배. R/F/W 자유
진원도 | 정점 60에서 최고 | 클수록↑(거친R=매끈) | 무의미 | 무의미 | kV60 + R 큰 쪽 선호
진성 void 검출 | 대비 최적 kV(≈60? 검증필요) | 작을수록 작은void까지↑ | 노이즈경계 void 구제 | 광자↑로 대비/구제 | R 작은 쪽 선호
■ 핵심 통찰 — 세 축은 오직 'R'에서만 상충한다
kV | 셋 다 정점 60을 원함 → 충돌 없음(단 void 대비가 60에서 충분한지만 확인). F·W는 셋 다 사실상 무관/보조.
R 상충 | 진원도는 R 크게, void 검출은 R 작게를 원함. 직경은 중립 → R이 유일한 절충 변수.
최적 R | void를 '겨우' 검출하는 가장 큰 R = D·√(목표void%)/N8_void. 이러면 void도 잡고 진원도·광자안전도 최대. → 세 축을 동시에 만족하는 단 하나의 R.
미지수 | N8_void = 진짜 void를 검출하는 데 실제로 필요한 픽셀 수. 지금은 기하학적 가정(=14, 8% void·ε20% 기준)일 뿐 진짜 void로 검증한 적 없음 → 이 계획(Void검출 DOE)이 N8_void를 실측 교정한다.
■ 목표 void%별 필요 R (24µm, N8_void=14 가정 — DOE로 교정 대상)
목표 void% | void 지름(µm) | 필요 R(≤) | 비고
2% | 3.4 | 0.24 | 작은 void → 고해상도 필요(진원도 손해 큼)
5% | 5.4 | 0.38 | 중간
8% | 6.8 | 0.48 | 현 기준 = 현 추천 R. 진원도도 양호
12% | 8.3 | 0.59 | 큰 void만 → 거친 R 가능(진원도 최상)

## Void검출_DOE
① Void 검출 DOE (메인) — 진성 void를 잡는 R을 찾고 직경·진원도 유지 확인 (24µm void 자재)
kV60 고정 R스윕이 메인(void 검출 한계=N8_void 교정). kV대비·SNR은 보조. 각 런에서 void와 직경·진원도를 '함께' 측정. 노란=측정 입력.
Run | 블록 | 자재 | kV | R | F | W | 반복 | void검출률% | 측정void% | 최소검출void% | Q_dia(유지) | 진원도%(유지) | 메모
V-1 | R스윕(정점kV) | 24µm void | 60 | 0.2 | 64 | 4 | 1 | [5 empty] | N8~33 최고해상도 — 작은void까지 잡히나
V-2 | R스윕(정점kV) | 24µm void | 60 | 0.3 | 64 | 4 | 1 | [5 empty] | N8~22
V-3 | R스윕(정점kV) | 24µm void | 60 | 0.48 | 64 | 4 | 1 | [5 empty] | N8~14 = 현 추천(8% void 겨우). 여기서 잡히나?
V-4 | R스윕(정점kV) | 24µm void | 60 | 0.65 | 64 | 4 | 1 | [5 empty] | N8~10 — 8% void 놓치기 시작?
V-5 | R스윕(정점kV) | 24µm void | 60 | 0.8 | 64 | 4 | 1 | [5 empty] | N8~8 저해상도 — void 놓침 확인
V-6 | kV대비 | 24µm void | 58 | 0.48 | 64 | 4 | 1 | [5 empty] | void 대비가 저kV서 좋아지나(단 직경↓)
V-7 | kV대비 | 24µm void | 62 | 0.48 | 64 | 4 | 1 | [5 empty] | void 대비가 고kV서 좋아지나(단 직경↓)
V-8 | SNR-F | 24µm void | 60 | 0.65 | 128 | 4 | 1 | [5 empty] | 경계R서 F↑로 void 구제되나
V-9 | SNR-W | 24µm void | 60 | 0.65 | 64 | 8 | 1 | [5 empty] | 경계R서 W↑(광자)로 void 구제되나
V-10 | 운영점σ | 24µm void | 60 | 0.48 | 64 | 4 | 1 | [5 empty] | 검출률·void% 반복1
V-11 | 운영점σ | 24µm void | 60 | 0.48 | 64 | 4 | 2 | [5 empty] | 반복2
V-12 | 운영점σ | 24µm void | 60 | 0.48 | 64 | 4 | 3 | [5 empty] | 반복3(σ)
이 시트의 목적 | kV60(직경·진원도 정점) 고정하고 R을 훑어, 진짜 void가 어느 R부터 안 잡히나 = N8_void를 실측 교정. 동시에 Q_dia·진원도를 같이 기록해 '유지되는지' 확인 → 3축 동시 검증.
판정 로직 | R↓일수록 void 검출률↑·최소검출void%↓. 검출률이 무너지는 R = 검출 한계. 그 R의 N8이 진짜 N8_void. 만약 kV60·R0.48(현 추천)에서 목표 void가 잘 잡히면 → 3축 모두 현 레시피로 충족(최상 시나리오).
kV 대비(V-6,7) | void는 밀도 대비라 kV(에너지)로 대비가 바뀔 수 있음. 저/고 kV서 void가 더 잘 보이면 trade-off (직경·진원도는 60에서만 좋음) → '대비 이득 vs 직경 손해' 비교해 절충 kV 판단.
SNR(V-8,9) | 경계 R(겨우 안 잡히는 지점)에서 F·W를 올려 SNR로 void를 구제할 수 있나 → 되면 더 거친 R로도 void 검출 가능 = 진원도 이득.
측정 항목 | void검출률(sensitivity)·측정void%·최소검출void% + Q_dia·진원도(동시). 진성void 위치는 SEM단면 등 '정답' 확보 권장.

## 통합최적화_로직
② 통합 최적화 로직 — 세 축을 동시에 만족하는 레시피 산출
Void검출 DOE로 N8_void가 교정되면, 임의 자재 직경 D와 목표 void%에 대해 아래 순서로 레시피가 하나로 정해진다.
1. kV
2. R
3. F
4. W
5. 검증 | 그 레시피에서 Q_dia∈[0.97,1.03]·진원도 목표·void 검출 셋 다 통과하는지 확인 → 통과하면 확정, 아니면 목표void%나 R 재조정.
제약 최적화 형태
minimize 진원도 손해 + 검사시간 (R을 필요 이상 낮추지 않기)
s.t. ¦Q_dia−1¦ ≤ 0.03 (직경, kV로 만족)
진원도 ≥ 목표 (kV·R로 만족)
N8(D,R) ≥ N8_void (진성 void 검출, R 상한 결정) ← DOE로 N8_void 교정
R ≥ 광자부족 하한 (측정 성립, 보조 DOE로 교정)

## 보조실험_R하한_F재현성
③ 보조 실험 (void 불필요, 24µm 정상 자재) — R 하한·F 확정으로 메인 뒷받침
Void검출 DOE가 쓸 R 범위의 하한(광자부족)과 F 최소값을 정상 자재로 미리 확정. 업체가 말한 F·W 보정은 여기 S-4에서만 검증됨.
Run | 블록 | 자재 | kV | R | F | W | void필요 | 측정성공률% | Q_dia | 진원도% | 메모
S-1 | R하한(선량) | 24µm | - | 0.3 | 32 | 4 | 아니오 |  |  |  | F32 성공?
S-2 | R하한(선량) | 24µm | - | 0.25 | 32 | 4 | 아니오 |  |  |  | 실패 시작?
S-3 | R하한(선량) | 24µm | - | 0.2 | 32 | 4 | 아니오 |  |  |  | 장비 하한
S-4 | R하한-보정 | 24µm | - | 0.2 | 128 | 8 | 아니오 |  |  |  | F·W↑로 R0.2 살리나(광자부족만)
S-5 | F재현성 | 24µm | 60 | 0.48 | 32 | 1 | 아니오 |  |  |  | σ 반복(F32)×3
S-6 | F재현성 | 24µm | 60 | 0.48 | 64 | 2 | 아니오 |  |  |  | σ 반복(F64)×3
S-7 | F재현성 | 24µm | 60 | 0.48 | 128 | 3 | 아니오 |  |  |  | σ 반복(F128)×3
역할 | void 없이 24µm 정상 자재로 가능한 '보조 규명'. ①R을 어디까지 낮춰도 측정이 성립하나(광자부족 하한) ②F=32면 노이즈 예산 충분한가. Void검출 DOE의 R 하한·F 선택을 뒷받침.
업체가설 위치 | '낮은 R을 F·W로 보정'은 여기 S-4(측정 실패하는 극단 저R)에서만 성립 가능. R0.35 진원도 손실은 F로 보정 안 됨(이미 실측).

## 총_실험런_요약
총 실험런 계획 요약 (범프 24µm) — 목적: 직경·진원도 유지하며 진성 void 검출
실험 | 목적(무엇을 답하나) | 자재 | void 필요 | 런수 | 우선순위 | 산출물
① Void검출 DOE | 진성 void를 잡는 R(=N8_void) + kV대비 + 직경·진원도 동시 유지 | 24µm void | 예 | 12 | 1 (핵심) | void 검출 모델 = 3축 통합 레시피의 마지막 축
③ 보조(R하한·F) | R을 어디까지 낮춰도 측정 성립 + F=32 충분성 | 24µm | 아니오 | 7 | 2 (지금 가능) | 메인 DOE의 R범위·F 확정, 업체가설 판정
교차검증 | 측정 void% = 진짜 void 인가(SEM단면·타 장비) | 24µm void | 예 | 별도 | 3 | void% 측정 신뢰도 확정
합계 |  |  |  | ~19런+교차
지금 즉시(void 불필요) | ③ 보조 7런 — R하한·F 확정. Void DOE 준비.
void 자재 확보 시 | ① Void검출 12런 — 이게 되면 직경·진원도·void 3축 모두 확정 → 통합 계산기 완성.
최종 산출 | 자재 직경+목표 void% 입력 → 3축 만족 레시피(kV·R·F·W) 자동. '통합최적화_로직' 시트가 그 계산식.
24µm 현재 추정 레시피 | kV60(±0.3) · R0.48(=8% void 겨우+진원도 양호) · F32 · W4. Void DOE가 이 R에서 진짜 void 잡히는지 검증·보정.