## 설계_설명
공정 모델링 실험 런시트 — 설계 설명
목표: 모델을 한번 구축하면 [범프직경 D 입력] → [최적 kV·R·F·W 자동 결정] 되어 측정직경=100%·void 면적오차 ≤ ε·검사시간 최소 를 만족시키는 역설계 모델.
★ 반드시 구분: 두 종류의 'bump diameter'
① PD직경 D (독립변수) | PD로 확인한 실제 범프 직경. 자재 고유·고정값(26·158µm). = void 임계·N·bump면적의 기준이 되는 '참값'. 우리가 자재를 바꿔 입력하는 값.
② 측정직경 (종속변수) | X-ray 검사 결과로 나온 직경. kV 등에 따라 변함. 목표는 이게 PD직경의 100%가 되는 것(Q_dia).
→ void% 는 '측정 bump면적'이 아니라 '고정된 PD면적' 기준으로 계산한다. 그래야 kV로 측정직경이 흔들려도 void 지표(분모)가 같이 흔들리지 않아 '같은 void'를 설정끼리 공정하게 비교할 수 있다. (장비가 내부적으로 쓰는 void%는 측정면적 기준이지만, 측정직경=PD인 최적점에서는 둘이 일치한다.)
■ 변수
독립변수 | kV, R(해상도), F(Frame), W(Power), PD직경 D(자재=26·158µm 2종)
종속변수 | ① 측정직경/PD=Q_dia ② void 면적(절대) → void%(PD기준) ③ void% 반복 σ ④ 매칭 성공(검출 성립)
■ 각 독립변수가 void 측정에 미치는 메커니즘
kV | 대비 이동 → threshold 경계 이동 → void 절대면적이 커/작게 (계통 bias). 또한 측정직경 다이얼.
R | 픽셀화 오차 = 2/N (N=임계void지름/R = 0.283·PD직경/R). shot당 범프수·검사시간 ∝R².
W | 두꺼운 범프 내부 광자부족 → 노이즈 void·경계 흔들림. 얇은 범프는 둔감.
F | 랜덤 노이즈 평균화(∝1/√F) → 반복 재현성 σ. 시간 정비례.
■ OFAT 한계 + 설계
교호작용(kV×R, W×F, 각×D)이 있어 한 변수씩만으론 모델 불가. 완전요인(2⁵)은 과다 → [주효과 스윕 + 의심 교호작용만 2×2 교차]. 분리 가정은 '확인' 단계서 검증.
■ Ground Truth 없이 void 다루기 (자기참조 + 재현성)
진짜 void 여부(절대정확도)는 검증 불가(단면검사 영역). 대신 ①자기참조 — 가장 정밀 설정(N≥58·F64·kV*)의 void%(PD)를 '기준(gold)'으로 삼아 편차 측정 ②재현성 σ — 같은 범프 ≥3회. 매칭 성공은 장비 자동 로그(GT 불필요).
■ 면적오차 ε=10% (승인)
게이지 규칙(측정오차 ≤ 공차10%=우수)을 임계값 8%에 적용. ε=10%는 [픽셀화 ⊕ 노이즈] 총예산 (2/N)²+(2σ)²≤10² → N_target≈29, void%σ≤~3.5%. N은 PD직경 기준.
※ 한계: 자재 2종 → D축 2점 직선(외삽·곡률은 3번째 자재 필요).

## Phase1_주효과_kV·R
Phase1_주효과_kV·R
직경 다이얼(kV)과 void 픽셀화(R)를 자재별 스윕. R최소(N≥58)행이 그 범프의 gold → 그 void%(PD)를 O열에 옮겨 적음. 고정: kV스윕은 gold R·F32·W4 / R스윕은 kV*·F32·W4.
D(C열)=PD직경(독립·참값) / 측정직경(J열)=검사결과(종속). void%(N열)는 PD면적 기준 자동계산.
Run | 자재 | PD직경 D(µm) | kV | R(µm/px) | N(자동) | F | W | 반복# | 측정직경(µm) | Q_dia(자동)=측정÷PD | 매칭(Y/N) | void면적(절대,µm²) | void%(PD기준)(자동) | 기준gold void%(PD) | void편차%(자동) | 판정(자동) | tact(초) | 메모
kV1 | 26µm | 26 | 55.5 | 0.13 |  | 32 | 4 | 1 | [9 empty] | 측정직경=PD 되는 kV* 찾기
kV2 | 26µm | 26 | 57.5 | 0.13 |  | 32 | 4 | 1 | [9 empty] | 측정직경=PD 되는 kV* 찾기
kV3 | 26µm | 26 | 59.5 | 0.13 |  | 32 | 4 | 1 | [9 empty] | 측정직경=PD 되는 kV* 찾기
kV4 | 158µm | 158 | 58.5 | 0.77 |  | 32 | 4 | 1 | [9 empty] | 158µm kV* 찾기
kV5 | 158µm | 158 | 60.5 | 0.77 |  | 32 | 4 | 1 | [9 empty] | 158µm kV* 찾기
kV6 | 158µm | 158 | 62.5 | 0.77 |  | 32 | 4 | 1 | [9 empty] | 158µm kV* 찾기
R1 | 26µm | 26 | 57.5 | 0.13 |  | 32 | 4 | 1 | [9 empty] | N=58 =gold
R2 | 26µm | 26 | 57.5 | 0.25 |  | 32 | 4 | 1 | [9 empty] | N=29
R3 | 26µm | 26 | 57.5 | 0.53 |  | 32 | 4 | 1 | [9 empty] | N=14
R4 | 158µm | 158 | 60.5 | 0.77 |  | 32 | 4 | 1 | [9 empty] | N=58 =gold
R5 | 158µm | 158 | 60.5 | 1.54 |  | 32 | 4 | 1 | [9 empty] | N=29
R6 | 158µm | 158 | 60.5 | 3.19 |  | 32 | 4 | 1 | [9 empty] | N=14

## Phase2_재현성_F·W
Phase2_재현성_F·W
같은 범프 ≥3회 → void%(PD) 반복편차 σ. 26µm=F스윕(W4), 158µm=W스윕(F32). 고정 kV*·R(N29). σ는 3반복 그룹 첫행 자동.
D(C열)=PD직경(독립·참값) / 측정직경(J열)=검사결과(종속). void%(N열)는 PD면적 기준 자동계산.
Run | 자재 | PD직경 D(µm) | kV | R(µm/px) | N(자동) | F | W | 반복# | 측정직경(µm) | Q_dia(자동)=측정÷PD | 매칭(Y/N) | void면적(절대,µm²) | void%(PD기준)(자동) | 기준gold void%(PD) | void편차%(자동) | 판정(자동) | tact(초) | 메모 | void%σ_rel(자동)
F16 | 26µm | 26 | 57.5 | 0.25 |  | 16 | 4 | 1 | [9 empty] | F=16 재현성
F16 | 26µm | 26 | 57.5 | 0.25 |  | 16 | 4 | 2
F16 | 26µm | 26 | 57.5 | 0.25 |  | 16 | 4 | 3
F32 | 26µm | 26 | 57.5 | 0.25 |  | 32 | 4 | 1 | [9 empty] | F=32 재현성
F32 | 26µm | 26 | 57.5 | 0.25 |  | 32 | 4 | 2
F32 | 26µm | 26 | 57.5 | 0.25 |  | 32 | 4 | 3
F64 | 26µm | 26 | 57.5 | 0.25 |  | 64 | 4 | 1 | [9 empty] | F=64 재현성
F64 | 26µm | 26 | 57.5 | 0.25 |  | 64 | 4 | 2
F64 | 26µm | 26 | 57.5 | 0.25 |  | 64 | 4 | 3
W3 | 158µm | 158 | 60.5 | 1.54 |  | 32 | 3 | 1 | [9 empty] | W=3 재현성·깜빡임
W3 | 158µm | 158 | 60.5 | 1.54 |  | 32 | 3 | 2
W3 | 158µm | 158 | 60.5 | 1.54 |  | 32 | 3 | 3
W4 | 158µm | 158 | 60.5 | 1.54 |  | 32 | 4 | 1 | [9 empty] | W=4 재현성·깜빡임
W4 | 158µm | 158 | 60.5 | 1.54 |  | 32 | 4 | 2
W4 | 158µm | 158 | 60.5 | 1.54 |  | 32 | 4 | 3
W5 | 158µm | 158 | 60.5 | 1.54 |  | 32 | 5 | 1 | [9 empty] | W=5 재현성·깜빡임
W5 | 158µm | 158 | 60.5 | 1.54 |  | 32 | 5 | 2
W5 | 158µm | 158 | 60.5 | 1.54 |  | 32 | 5 | 3
W6 | 158µm | 158 | 60.5 | 1.54 |  | 32 | 6 | 1 | [9 empty] | W=6 재현성·깜빡임
W6 | 158µm | 158 | 60.5 | 1.54 |  | 32 | 6 | 2
W6 | 158µm | 158 | 60.5 | 1.54 |  | 32 | 6 | 3

## Phase3_교호작용
Phase3_교호작용
의심 교호작용만 2×2(각 2반복). kV×R(26µm): 대비bias×픽셀화 / W×F(158µm): SNR∝√(W·F) 교환. ×D는 두 자재로 확인.
D(C열)=PD직경(독립·참값) / 측정직경(J열)=검사결과(종속). void%(N열)는 PD면적 기준 자동계산.
Run | 자재 | PD직경 D(µm) | kV | R(µm/px) | N(자동) | F | W | 반복# | 측정직경(µm) | Q_dia(자동)=측정÷PD | 매칭(Y/N) | void면적(절대,µm²) | void%(PD기준)(자동) | 기준gold void%(PD) | void편차%(자동) | 판정(자동) | tact(초) | 메모 | void%σ_rel(자동)
KR | 26µm | 26 | 55.5 | 0.53 |  | 32 | 4 | 1 | [9 empty] | kV55.5×N14
KR | 26µm | 26 | 55.5 | 0.53 |  | 32 | 4 | 2
KR | 26µm | 26 | 55.5 | 0.13 |  | 32 | 4 | 1 | [9 empty] | kV55.5×N58
KR | 26µm | 26 | 55.5 | 0.13 |  | 32 | 4 | 2
KR | 26µm | 26 | 59.5 | 0.53 |  | 32 | 4 | 1 | [9 empty] | kV59.5×N14
KR | 26µm | 26 | 59.5 | 0.53 |  | 32 | 4 | 2
KR | 26µm | 26 | 59.5 | 0.13 |  | 32 | 4 | 1 | [9 empty] | kV59.5×N58
KR | 26µm | 26 | 59.5 | 0.13 |  | 32 | 4 | 2
WF | 158µm | 158 | 60.5 | 1.54 |  | 16 | 4 | 1 | [9 empty] | W4×F16
WF | 158µm | 158 | 60.5 | 1.54 |  | 16 | 4 | 2
WF | 158µm | 158 | 60.5 | 1.54 |  | 32 | 4 | 1 | [9 empty] | W4×F32
WF | 158µm | 158 | 60.5 | 1.54 |  | 32 | 4 | 2
WF | 158µm | 158 | 60.5 | 1.54 |  | 16 | 6 | 1 | [9 empty] | W6×F16
WF | 158µm | 158 | 60.5 | 1.54 |  | 16 | 6 | 2
WF | 158µm | 158 | 60.5 | 1.54 |  | 32 | 6 | 1 | [9 empty] | W6×F32
WF | 158µm | 158 | 60.5 | 1.54 |  | 32 | 6 | 2

## Phase4_확인
Phase4_확인
모델 산출 (kV,R,F,W)로 자재별 ×3반복. 합격: 매칭Y & Q_dia 97~103% & ¦void편차¦≤10% & σ≤3.5% & tact 최소.
D(C열)=PD직경(독립·참값) / 측정직경(J열)=검사결과(종속). void%(N열)는 PD면적 기준 자동계산.
Run | 자재 | PD직경 D(µm) | kV | R(µm/px) | N(자동) | F | W | 반복# | 측정직경(µm) | Q_dia(자동)=측정÷PD | 매칭(Y/N) | void면적(절대,µm²) | void%(PD기준)(자동) | 기준gold void%(PD) | void편차%(자동) | 판정(자동) | tact(초) | 메모 | void%σ_rel(자동)
C-26µ | 26µm | 26 | (모델kV*) | (모델R) |  | 32 | (모델W) | 1 | [9 empty] | 모델 산출값 검증
C-26µ | 26µm | 26 | (모델kV*) | (모델R) |  | 32 | (모델W) | 2
C-26µ | 26µm | 26 | (모델kV*) | (모델R) |  | 32 | (모델W) | 3
C-158 | 158µm | 158 | (모델kV*) | (모델R) |  | 32 | (모델W) | 1 | [9 empty] | 모델 산출값 검증
C-158 | 158µm | 158 | (모델kV*) | (모델R) |  | 32 | (모델W) | 2
C-158 | 158µm | 158 | (모델kV*) | (모델R) |  | 32 | (모델W) | 3

## 분석_역설계모델
역설계 모델 — 실험이 채워지면 계수 확정 → PD직경 D 입력 시 최적 파라미터 산출
■ 확정할 계수(순전파)
kV 직경식 | 측정직경/PD = 1 + s·(kV−kV0). Phase1로 s·kV*(측정=PD 지점) 자재별 확정
N_target(R) | Phase1 R스윕: gold(N58) 대비 ¦void편차¦가 7% 넘기 시작하는 N. 이론 ≈29
σ(F) | Phase2 F스윕: void%(PD) σ_rel ≤ 3.5% 되는 최소 F
W*(두꺼운) | Phase2 W스윕: 깜빡임0 & σ최소 & 블러가드. 얇은범프=4W
교호작용 | Phase3 kV×R·W×F 계수. 유의하면 항 추가
tact(R,F) | tact=a·(shot수·F)+b. shot수=ROUNDUP(목표범프/(R²비례 shot당범프))
■ 역설계 규칙 (PD직경 D 입력 → 파라미터)
입력 | PD직경 D, void임계 p(8%), (알면)높이 h
1) kV | kV*(D) 직선에서 읽고 실검사서 1kV씩 트림해 측정직경=PD(100%) 확정
2) R | R = D·√p / N_target (D=PD직경). 품질 한도 내 가장 거침=가장 빠름
3) F | σ(F)에서 σ_rel≤3.5% 되는 최소 F
4) W | 얇으면 4W, 두꺼우면 W*(D). W↑로 F↓ 교환 고려
5) 검증 | tact 계산·합격기준 확인, 미달 시 해당 변수만 재조정
※ 확정 계수는 레시피모델.xlsx·파라미터_계산기.xlsx의 보정계수·N_target에 옮겨 적어 레시피 모델 완성.